## Sheet1
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价单位 | 项目概况 | 环境影响评价文件提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 新建放射源、非密封放射性物质工作场所及医用射线装置使用项目 | 四川省巴中市巴州区将军大道东侧（南坝院区） | 巴中市中心医院 | 南京瑞森辐射技术有限公司 | 巴中市中心医院拟在巴中市巴州区将军大道东侧（南坝院区）核医学科楼（拟建、地下1层、地上3层）负1层建设放疗科，在1层建设核医学科。 | 本项目施工期施工量小，采取相应的环保措施后，对环境影响很小。
[5 empty] | 放疗科拟建1间1#加速器机房、1间2#加速器机房、1间后装机房和1间模拟定位机房，同时配套建设控制室、水冷机房等辅助用房。1#、2#加速器机房内拟各新增使用1台医用电子直线加速器用于肿瘤治疗，其最大X射线能量为15MV，1m处剂量率为600cGy/min，最大电子线能量为20MeV，1m处剂量率为1000cGy/min，单台设备年出束时间约250h，属于Ⅱ类射线装置。后装机房内拟新增使用1台后装机用于肿瘤治疗，内含一枚192Ir放射源，初始装源活度为3.7×1011Bq，年出源时间约150h，属于Ⅲ类放射源。模拟定位机房内拟新增使用1台模拟定位机，用于加速器和后装机的模拟定位，属于Ⅲ类射线装置。 | 经屏蔽效能核算，各辐射工作场所使用的屏蔽防护材料及厚度均能满足屏蔽防护要求。
[5 empty] | 核医学科包括注射室（含放射性废物暂存间和源库）、甲吸室、甲亢留观室、运动负荷室、SPECT/CT注射后候诊室、PET/CT注射后候诊室、SPECT/CT机房、PET/CT机房、校准源库、留观室、抢救室1、放射性废物储存间、甲癌服药室、抢救室2、治疗室、甲癌病房1、甲癌病房2、甲癌病房3、取餐间和污染用品储存间等，拟使用非密封放射性物质锝-99（年最大使用量5.55×1012Bq、日最大使用量2.22×1010Bq、日等效最大操作量2.22×107Bq）用于显像诊断；使用氟-18（年最大使用量6.94×1012Bq、日最大使用量2.78×1010Bq、日等效最大操作量7.77×106Bq）用于显像诊断；使用碘-131（年最大使用量1.76×1012Bq、日最大使用量2.04×1010Bq、日等效最大操作量2.04×109Bq）用于甲癌、甲亢治疗和甲吸检查；使用锶-89（年最大使用量7.4×109Bq、日最大使用量2.96×108Bq、日等效最大操作量2.96×107Bq）用于骨癌转移治疗；核医学科总日等效最大操作量为2.10×109Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。SPECT/CT机房内拟新增使用1台SPECT/CT（Ⅲ类射线装置）用于检查诊断；PET/CT机房内拟新增使用1台PET/CT（Ⅲ类射线装置）用于检查诊断，配套使用3枚68Ge（Ⅴ类放射源）进行校准。 | 经预测，医用电子直线加速器、后装机房和核医学科投入运行后，辐射工作人员和公众受到的附加有效剂量均分别小于5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值。
本项目运行期产生的放射性气溶胶、感生放射性气体经过滤、吸附处理后对环境影响很小，臭氧对周围环境的影响可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；放射性废水经衰变池衰变后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中总β≤10Bq/L的要求，生活污水依托医院原有污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；放射性固体废物、医疗废物和生活垃圾可得到妥善处置。
根据项目特点，建设单位拟采用以下辐射安全防护措施及环保措施：
1.1#、2#加速器机房四面墙体、迷道和屋顶均为钢筋混凝土结构，主射方向朝向北侧、南侧、地面和屋顶。其中，屋顶主屏蔽区厚2.9m（宽4.4m），相连次屏蔽区厚1.7m；西侧墙体厚1.7m；东侧迷道内墙厚1.0m～1.9m，迷道外墙厚1.0m～1.7m；1#加速器机房南侧墙体、2#加速器机房北侧墙体主屏蔽区厚3.0m（宽4.4m），相连次屏蔽区厚1.7m；1#加速器机房北侧墙体和2#加速器机房南侧墙体共用，主屏蔽区厚4.3m（宽4.4m），相连次屏蔽区厚1.7m；迷道防护门为20mm铅当量+150mm含硼聚乙烯电动钢板夹芯平移防护门。
后装机房东侧墙体为1.0m厚混凝土，南侧及北侧墙体为0.85m厚混凝土，西侧迷道内墙为0.7m厚混凝土，迷道外墙为1.0m厚混凝土，屋顶为1.0m厚混凝土，迷道防护门为10mm铅当量电动钢板夹芯平移防护门。
核医学科注射室（含放射性废物暂存间和源库）、甲吸室、甲亢留观室、运动负荷室、SPECT/CT注射后候诊室、PET/CT注射后候诊室、SPECT/CT机房、PET/CT机房、校准源库、留观室、抢救室1、放射性废物储存间、甲癌服药室、抢救室2、治疗室、甲癌病房1、甲癌病房2、甲癌病房3、取餐间、污染用品储存间等四周墙体为370mm实心砖或200mm-300mm混凝土或370mm实心砖+5mm铅当量硫酸钡，屋顶为400mm混凝土，地面为300mm混凝土，屏蔽门为3mm-15mm铅当量，注射窗、传递窗为5mm-40mm铅当量，观察窗为5mm-10mm铅当量，手套箱为5mm-65mm铅当量。
2.医用电子直线加速器、后装机、PET/CT、SPECT/CT、模拟定位机等自身具有固有安全措施。
3.设置放疗科医用电子直线加速器机房（含迷道）、后装机房（含迷道）、模拟定位机房为控制区，各控制室、水冷机房、辅助机房、准备室等为监督区；设置核医学科注射室（含放射性废物暂存间和源库）、甲吸室、甲亢留观室、运动负荷室、SPECT/CT注射后候诊室、PET/CT注射后候诊室、SPECT/CT机房、PET/CT机房、校准源库、留观室、抢救室1、放射性废物储存间、甲癌服药室、抢救室2、治疗室、甲癌病房1、甲癌病房2、甲癌病房3、取餐间、污染用品储存间、衰变池等为控制区，各控制室、卫生通过间及设备间等为监督区。控制区进出口处应设立醒目的警告标志，制定适用于控制区的职业防护与安全管理措施，运用行政管理程序和实体屏障限制进出控制区；监督区进出口处应设立表明监督区的标牌，以黄线警示监督区的边界。
4.根据诊疗要求和病人实际情况制定最优化的诊疗方案，在满足诊疗要求的前提下，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少辐射工作人员和公众的受照射剂量，也避免病人受到额外剂量的照射。
5.医用电子直线加速器、后装机及相应辐射工作场所采取防止非工作人员操作的锁定开关、条件显示连锁、控制超剂量的联锁装置、时间控制连锁、门机联锁、固定式剂量报警仪（门-剂量连锁）、门灯联锁及语音提示、施源器与源联锁、管道遇堵自动回源、仿真源模拟运行系统、控制台显示放射源位置、停电或意外中断照射时自动回源装置、手动回源装置、专用储源器、放射源返回储源器的应急开关、门源联锁、紧急停机按钮、操作警示装置、紧急开门按钮、电视监控与对讲系统、警告标志、状态显示和防火、防水、防盗、防抢、防破坏、防泄漏等安全措施。
6.核医学科采取门禁系统、视频监控和对讲装置、通排风系统、警告设施等安全措施，配备专用手套箱、防护屏风、衰变桶，Ⅲ类射线装置还采取了门灯联锁、紧急止动装置、操作警示装置、警告标志等安全措施。
7.放射性药物放置于铅罐中由供应单位派专人直接送至源库双人双锁的保险柜内暂存，日常期间由值班人员巡视检查，出入口安装红外监控摄像头、固定式剂量报警仪及防盗入侵报警装置。
8.辐射工作人员通过专业培训，在有负压的手套箱内进行放射性药物操作；操作台、地面选用易于清污的材料，每次操作完成后进行表面污染监测并进行去污。
9.医护人员配备相应的个人防护用品，配备X-γ辐射剂量率监测仪、中子辐射剂量率监测仪、表面污染监测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪等设备监控辐射环境和个人剂量。
10.医用电子直线加速器、后装机、PET/CT、SPECT/CT、模拟定位机在诊疗过程中，应采用适当防护措施对病人非病灶部位进行遮挡。
11.医用电子直线加速器、PET/CT、SPECT/CT、模拟定位机在报废处置时，应当对其射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化处理；后装机产生的废放射源由源的生产厂家回收处理。
12.项目施工期主要采用及时清扫、定期洒水、加强管理等方式减少扬尘，采用合理安排施工时间、隔声、减振等方式减少噪声，采用医院原有污水处理设施处理生活污水，采用回收利用、收集清运等方式处理固体废物。
13.项目运行期，核医学科放射性气溶胶由机械排风系统通过专用排风管道经高效排风过滤器+活性炭吸附装置二级处理后引至核医学科楼屋顶进行排放；医用电子直线加速器机房产生的感生放射性气体及臭氧由机械排风系统通过专用排风管道经高效排风过滤器处理后引至核医学科楼屋顶进行排放；后装机房产生的臭氧由机械排风系统通过专用排风管道引至核医学科楼屋顶进行排放；放射性废水通过专门的管道收集后，按半衰期不同分别排入2套放射性废水衰变池（每套均为3组并联），短半衰期废水封闭47天衰变后可直接排放，长半衰期废水封闭209天衰变并经监测符合排放标准后方可排放（每次排放均须监测）；生活污水依托医院原有污水处理设施处理；选用低噪声设备，采用隔声、减振等方式减少噪声；放射性固体废物（含废活性炭）采用专用塑料袋分类收集后封闭暂存于放射性衰变桶内并及时转移至放射性废物暂存间存放，经监测符合排放标准后同其它医疗废物一起由医疗废物处理机构定期统一处理；生活垃圾分类收集后交市政环卫部门统一清运。
2 | 新增医用射线装置及放射源使用项目 | 四川省成都市成华区二环路北四段4号 | 核工业四一六医院 | 南京瑞森辐射技术有限公司 | 核工业四一六医院拟在成都市成华区二环路北四段4号医院内将原放疗中心准备室、诊断室、登记室及医生办公室等改建为1座TOMO机房及配套用房，将原放疗中心钴机房改建为1座头部伽马刀治疗机房及配套用房。 | 本项目施工期施工量小，采取相应的环保措施后，对环境影响很小。
[5 empty] | TOMO机房内拟新增使用1台型号为Tomo H的TOMO用于肿瘤治疗，其最大X射线能量为6MV，0.85m处剂量率为850cGy/min，年出束时间约250h，属于Ⅱ类射线装置。 | 经屏蔽效能核算，TOMO机房和头部伽马刀治疗机房使用的屏蔽防护材料及厚度均能满足屏蔽防护要求。
[5 empty] | 头部伽马刀治疗机房内拟新增使用1台型号为SRRS+的头部伽马刀用于肿瘤治疗，内含30枚60Co放射源，初始装源总活度为2.88×1014Bq，单源装填活度为9.6×1012Bq，年出源时间约417h，属于Ⅰ类放射源。 | 经预测，TOMO机房、头部伽马刀治疗机房投入运行后，辐射工作人员受到的附加有效剂量和公众受到的附加有效剂量均分别小于5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值。
考虑剂量叠加，头刀治疗等候区公众受到的附加有效剂量最大为1.5×10-2mSv/a，小于0.1mSv/a的剂量约束值。
本项目运行期产生的臭氧对周围环境的影响可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；生活污水依托医院原有污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；生活垃圾可得到妥善处置。
根据项目特点，建设单位拟采用以下辐射安全防护措施及环保措施：
1.TOMO机房四面墙体、迷道和屋顶均为混凝土结构，主射方向朝向东侧、西侧、地面和屋顶且设有射束屏蔽系统。其中，东侧、西侧和屋顶墙体主屏蔽区厚2.5m（宽4.0m），相连次屏蔽区厚1.5m；北侧墙体厚1.5m；南侧迷道内墙厚1.0m，迷道外墙厚1.5m；迷道防护门为10mm铅当量电动钢板夹芯平移防护门。
头部伽马刀治疗机房东侧迷道内、外墙均为500mm厚混凝土；南侧墙体为700mm厚混凝土；西侧墙体为650mm～800mm厚混凝土；北侧墙体为650mm厚混凝土；屋顶主屏蔽部分为1000mm厚混凝土（宽4.80m），相连次屏蔽部分为500mm厚混凝土；迷道防护门为10mm铅当量电动钢板夹芯平移防护门。
2.TOMO和头部伽马刀自身具有固有安全措施。
3.设置TOMO机房（含迷道）和头部伽马刀治疗机房（含迷道）为控制区，各控制室、机械室、设备间、服务器室为监督区。控制区进出口处应设立醒目的警告标志，制定适用于控制区的职业防护与安全管理措施，运用行政管理程序和实体屏障限制进出控制区；监督区进出口处应设立表明监督区的标牌，以黄线警示监督区的边界。
4.根据诊疗要求和病人实际情况制定最优化的诊疗方案，在满足诊疗要求的前提下，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少辐射工作人员和公众的受照射剂量，也避免病人受到额外剂量的照射。
5.TOMO、头部伽马刀及相应辐射工作场所采取防止非工作人员操作的锁定开关、条件显示连锁、控制超剂量的联锁装置、时间控制连锁、门机联锁、固定式剂量报警仪（门-剂量连锁）、门灯联锁及语音提示、施源器与源联锁、管道遇堵自动回源、仿真源模拟运行系统、控制台显示放射源位置、停电或意外中断照射时自动回源装置、手动回源装置、专用储源器、放射源返回储源器的应急开关、门源联锁、紧急停机按钮、操作警示装置、紧急开门按钮、电视监控与对讲系统、警告标志、状态显示和防火、防水、防盗、防抢、防破坏、防泄漏等安全措施。
6.医护人员配备X-γ辐射剂量率监测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪等设备监控辐射环境和个人剂量。
7.TOMO、头部伽马刀在诊疗过程中，应采用适当防护措施对病人非病灶部位进行遮挡。
8.TOMO在报废处置时，应当对其射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化处理；头部伽马刀产生的废放射源由源的生产厂家回收处理。
9.项目施工期主要采用及时清扫、定期洒水、加强管理等方式减少扬尘，采用合理安排施工时间、隔声、减振等方式减少噪声，采用医院原有污水处理设施处理生活污水，采用回收利用、收集清运等方式处理固体废物。
10.项目运行期，TOMO机房和头部伽马刀治疗机房产生的臭氧由机械排风系统通过专用排风管道引至放疗中心楼顶进行排放；生活污水依托医院原有污水处理设施处理；选用低噪声设备，采用隔声、减振等方式减少噪声；生活垃圾分类收集后交市政环卫部门统一清运。
3 | 新增医用直线加速器核技术利用项目 | 四川省德阳市广汉市经济开发区珠海路西一段1号广汉雒康医院有限责任公司综合楼负1楼 | 广汉雒康医院有限责任公司 | 江苏睿源环境科技有限公司 | 广汉雒康医院有限责任公司拟在德阳市广汉市经济开发区珠海路西一段1号广汉雒康医院有限责任公司综合楼（已建、地下1层、地上4-6层）负一楼医用电子直线加速器机房内新增使用1台医用电子直线加速器用于肿瘤治疗，医用电子直线加速器型号为SPACO CMX6，最大X射线能量为6MV，1m处剂量率为600cGy/min，无电子线治疗，年出束时间约333.33h，属于Ⅱ类射线装置。 | 本项目施工期施工量小，采取相应的环保措施后，对环境影响很小。
经屏蔽效能核算，医用电子直线加速器机房使用的屏蔽防护材料及厚度均能满足屏蔽防护要求。
经预测，医用电子直线加速器机房投入运行后，辐射工作人员和公众受到的附加有效剂量分别小于5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值。
本项目运行期产生的臭氧对周围环境的影响可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；生活污水依托原有污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；生活垃圾可得到妥善处置。
根据项目特点，建设单位拟采用以下辐射安全防护措施及环保措施：
1.医用电子直线加速器机房四面墙体、迷道和屋顶均采用钢筋混凝土，其主射方向朝向北侧、南侧、屋顶和地面。其中，北侧、南侧和屋顶主屏蔽墙厚2.9m、宽4.3m，次屏蔽墙厚1.6m；西侧迷道内墙（最薄处）厚1.1m，迷道外墙（最薄处）厚0.95m；东侧屏蔽墙厚1.6m；屏蔽门为10mm铅当量单扇电动推拉铅钢防护门。
2.医用电子直线加速器自身具有固有安全措施。
3.设置医用电子直线加速器机房（含迷道）为控制区，控制室、辅助机房、设备房为监督区。控制区进出口处应设立醒目的警告标志，制定适用于控制区的职业防护与安全管理措施，运用行政管理程序和实体屏障限制进出控制区；监督区进出口处应设立表明监督区的标牌，以黄线警示监督区的边界。
4.根据诊疗要求和病人实际情况制定最优化的诊疗方案，在满足诊疗要求的前提下，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少辐射工作人员和公众的受照射剂量，也避免病人受到额外剂量的照射。
5.医用电子直线加速器及其机房采取防止非工作人员操作的锁定开关、条件显示连锁、控制超剂量的联锁装置、时间控制连锁、门机联锁、固定式剂量报警仪、门灯联锁及语音提示、紧急停机按钮、操作警示装置、紧急开门按钮、电视监控与对讲系统、警告标志、状态显示和防火、防水、防盗、防抢、防破坏、防泄漏等安全措施。
6.医护人员配备便携式辐射监测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪等设备监控辐射环境和个人剂量。
7.医用电子直线加速器在诊疗过程中，采用适当防护措施对病人非病灶部位进行遮挡。
8.医用电子直线加速器在报废处置时，对其射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化处理。
9.项目施工期主要采用及时清扫、定期洒水、加强管理等方式减少扬尘，采用合理安排施工时间、隔声、减振等方式减少噪声，采用原有污水处理设施处理生活污水，采用回收利用、收集清运等方式处理固体废物。
10.项目运行期，医用电子直线加速器机房产生的臭氧由机械排风系统通过专用排风管道引至综合楼裙楼屋顶进行排放；生活污水依托原有污水处理设施处理；选用低噪声设备，采用隔声、减振等方式减少噪声；生活垃圾由医院分类收集后交市政环卫部门统一清运。
4 | 新建X射线野外探伤核技术利用项目 | 探伤地点为全国各地，不固定；探伤机无任务时储存场所为：四川知旺检测技术有限责任公司办公楼1楼104室库房 | 四川知旺检测技术有限责任公司 | 江苏睿源环境科技有限公司 | 四川知旺检测技术有限责任公司拟在野外使用1台XXG-3005D型定向X射线探伤机（最大管电压300kV、最大管电流5mA）和1台XXG-3005P型周向X射线探伤机（最大管电压300kV、最大管电流5mA），用于天然气管道、压力容器施工安装现场探伤检测。单台探伤机年曝光时间约125h，属于Ⅱ类射线装置。公司办公场所位于德阳市广汉市小汉镇兴汉路西段3号，其办公楼1楼104室为探伤机存放库房，107室为洗片、评片室，108室为危废暂存间。 | 本项目拟使用Ⅱ类射线装置进行野外探伤，其探伤作业期间主要污染因子为X射线，评价确定辐射工作人员和公众分别按5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值进行管理。经预测，辐射工作人员和公众最大受照射剂量分别满足5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值。
本项目运行期产生的危险废物、臭氧、洗片废水、生活污水、生活垃圾和噪声均满足相应评价标准要求或处理要求。
根据项目特点，建设单位拟采用以下辐射安全防护措施及环保措施：
1.XXG-3005D型定向X射线探伤机主射方向采用2mm铅当量的铅屏风进行屏蔽；XXG-3005P型周向X射线探伤机主射方向采用2mm铅当量的铅屏风进行屏蔽，非主射方向采用0.5mm铅当量的铅屏风进行屏蔽。
2.设置控制区和监督区，控制区边界外空气比释动能率应低于15μGy/h，监督区为空气比释动能率在2.5μGy/h～15μGy/h 的区域。XXG-3005D型定向X射线探伤机控制区为X射线探伤机主射方向43m、非主射方向32m以内的区域，监督区为X射线探伤机主射方向43～105m、非主射方向32～77m以内的区域；XXG-3005P型周向X射线探伤机控制区为X射线探伤机主射方向43m、非主射方向32m以内的区域，监督区为X射线探伤机主射方向43～105m、非主射方向32～78m以内的区域。控制区边界上设置明显的警戒线、电离辐射警告标志和“禁止进入”的标牌，辐射工作人员在该区域边界进行操作，探伤期间专人在边界巡逻、看守，禁止公众人员入内。监督区边界处应有电离辐射警告标志和“无关人员禁止入内”的标牌，允许有职业人员入内，但限制公众人员进入此区域。
3.X射线探伤机自身具有固有安全措施。
4.在保证检测质量的前提下，选择合理可行尽量低的射线照射参数以及尽量短的曝光时间，实现源项控制；野外探伤作业时间避开公众活动的高峰时段以实现时间防护；通过划分控制区和监督区实现距离防护。
5.制定野外探伤工作方案，明确各类人员分工、探伤工况和清场方式，制定监测方案；实施异地野外探伤作业报备制度；制定内部管理机构和规章制度，逐级落实野外探伤作业的辐射安全责任制；制定有针对性的辐射事故应急预案；每次野外探伤作业完成后，要按照“一事一档”的要求建立辐射安全与防护档案等制度确保探伤作业的安全。
6.夜间进行探伤作业时，在控制区和监督区边界设立灯光警示和相应的警告牌，并设专人警戒。
7.辐射工作人员配备个人防护用品和便携式辐射监测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪等设备监控辐射环境和个人剂量。
8.生活污水和生活垃圾均依托项目区已有的环保设施进行处理，野外探伤时产生的臭氧经自然分解和稀释后对周围环境及工作人员不会产生影响。
9.若探伤区域离广汉市较近，则由建设单位自行洗片，产生的废胶片、废显影液、废定影液由建设单位集中收集暂存后交有危废处理资质的单位处理，洗片废水经厂区污水预处理系统处理后排入市政污水管网进入小汉镇工业污水处理厂处理；若探伤区域离广汉市较远，则由建设单位委托当地有资质及能力的探伤检测公司进行洗片。
5 | X射线探伤室二期建设项目 | 自贡市沿滩工业集中区自贡东联锅炉公司动力设备有限公司厂区二期车间旁 | 自贡东联锅炉动力设备有限公司 | 西弗测试技术成都有限公司 | 自贡东联锅炉动力设备有限公司拟在自贡市沿滩工业集中区自贡东联锅炉动力设备有限公司厂区内二期车间旁新建1座探伤室及配套用房用于锅炉辅机设备焊缝探伤检测，其中，曝光室A面积90m2，曝光室B面积91m2，操作室面积16.5m2，暗室面积8.2m2，洗片室面积25.8m2，保管室面积16.2m2，工具室面积5.3m2，危废暂存间利旧。 | 本项目施工期施工量小，采取相应的环保措施后，对环境影响很小。
[5 empty] | 曝光室A内拟新增使用1台XXG-3505型定向X射线探伤机（最大管电压350kV、最大管电流5mA），曝光室B内拟新增使用1台SF-4510型定向X射线探伤机（最大管电压450kV、最大管电流10mA），年曝光时间共计约1000h，均属于Ⅱ类射线装置。 | 经屏蔽厚度校核，曝光室四面墙体、迷道、屋顶和防护门的各项参数均能满足X射线的屏蔽防护要求。
本项目运行期主要污染因子为X射线，评价确定辐射工作人员和公众分别按5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值进行管理。经预测，X射线探伤机辐射工作人员和公众所受照射的剂量分别小于5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值。
本项目运行期产生的臭氧对周围环境的影响可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；洗片废水和生活污水依托厂区污水预处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网进入沿滩工业集中区工业污水处理厂处理；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；危险废物不外排；生活垃圾可得到妥善处置。
根据项目特点，建设单位拟采用以下辐射安全防护措施及环保措施：
1.曝光室A与曝光室B共用墙体为1000mm厚混凝土，其余三面墙体为800mm厚混凝土，屋顶为600mm厚混凝土，迷道外侧隔墙为400mm、600mm厚混凝土，工件进出门为30mm铅当量铅钢防护门，迷道门为20mm铅当量铅钢防护门；曝光室B四面墙体为1000mm厚混凝土，屋顶为600mm厚混凝土，迷道外侧隔墙为400mm、800mm厚混凝土，工件进出门为40mm铅当量铅钢防护门，迷道门为30mm铅当量铅钢防护门。
2.X射线探伤机自身具有多重固有安全措施。
3.划定曝光室（含迷道）为控制区，曝光过程中严禁任何人员进入；划定操作室、暗室、洗片室、保管室、工具室及工件进出门外1m内区域为监督区，禁止非辐射工作人员进入。
4.采取门机联锁、门灯联锁、紧急止动装置、出口处紧急开门按钮、视频监控系统、钥匙控制、声光警示、警告标志和状态显示等安全措施。
5.在确保检测质量的前提下，选择合理可行尽量低的射线照射参数以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射剂量。
6.辐射工作人员配备便携式辐射监测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪等设备监控辐射环境和个人剂量。
7.项目施工期主要采用及时清扫、加强管理等方式减少扬尘，采用合理安排施工时间、隔声、减振等方式减少噪声，采用厂区原有污水处理设施处理生活污水，采用回收利用、收集清运等方式处理固体废物。
8.曝光室内产生的臭氧由机械排风系统抽至探伤室屋顶排放；废胶片、废显影液、废定影液集中收集暂存后交有危废处理资质的单位处理；洗片废水和生活污水依托厂区污水预处理系统处理后排入市政污水管网进入沿滩工业集中区工业污水处理厂处理；选用低噪声设备，采用隔声、减振等方式减少噪声；生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一清运。
6 | 新建探伤室内工业X射线探伤应用项目 | 四川省成都市龙泉驿区车城东六路338号对面3号车间 | 成都兴宇实业有限公司 | 四川中蓉圣泰环境科技有限公司 | 成都兴宇实业有限公司拟在成都市龙泉驿区车城东六路338号对面3号车间利用租用场所内原探伤室及配套用房开展高温合金及铝合金精密零部件探伤检测。探伤室占地面积292.5m2，其中，曝光室面积为142.8m2，暗室、晾片室、操作室面积均为12.6m2，危废暂存间面积为10m2。 | 本项目施工期施工量小，采取相应的环保措施后，对环境影响很小。
[5 empty] | 曝光室内拟新增使用1台HS-XY-320kV周向X射线探伤机，最大管电压320kV，最大管电流13mA，年曝光时间约700h，属于Ⅱ类射线装置。 | 经屏蔽厚度校核，曝光室四面墙体、迷道、屋顶和防护门的各项参数均能满足X射线的屏蔽防护要求。
本项目运行期主要污染因子为X射线，评价确定辐射工作人员和公众分别按5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值进行管理。经预测，X射线探伤机辐射工作人员和公众所受照射的剂量最大值，分别小于5mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值。
本项目运行期产生的臭氧对周围环境的影响可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；生活污水依托厂区原有污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网；厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；洗片废水和危险废物不外排；生活垃圾可得到妥善处置。
根据项目特点，建设单位拟采用以下辐射安全防护措施及环保措施：
1.曝光室四面墙体为1000mm厚混凝土，屋顶为500mm厚混凝土，迷道内墙为600mm厚混凝土，迷道外墙为1000mm厚混凝土，工件进出门为20mm铅当量铅钢防护门，迷道门为20mm铅当量铅钢防护门。
2.X射线探伤机自身具有多重固有安全措施。
3.划定曝光室（含迷道）为控制区，曝光过程中严禁任何人员进入；划定暗室、晾片室、操作室及工件进出门外1m内区域为监督区，禁止非辐射工作人员进入。
4.采取门机联锁、门灯联锁、紧急止动装置、出口处紧急开门按钮、视频监控系统、钥匙控制、声光警示、警告标志和状态显示等安全措施。
5.在确保检测质量的前提下，选择合理可行尽量低的射线照射参数以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射剂量。
6.辐射工作人员配备便携式辐射监测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪等设备监控辐射环境和个人剂量。
7.项目施工期主要采用及时清扫、加强管理等方式减少扬尘，采用合理安排施工时间、隔声、减振等方式减少噪声，采用厂区原有污水处理设施处理生活污水，采用回收利用、收集清运等方式处理固体废物。
8.曝光室内产生的臭氧由机械排风系统抽至探伤室屋顶排放；废胶片、废显影液、废定影液集中收集暂存后交有危废处理资质的单位处理；洗片废水集中收集暂存后委托工业污水处理厂或其它有处理资质的单位处理；生活污水依托厂区原有污水处理设施处理；选用低噪声设备，采用隔声、减振等方式减少噪声；生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一清运。